附件：

医用冷藏箱参数
★1.容积890升，立式，外部尺寸(宽×深×高mm):1130×755×1980，内部尺寸(宽×深×高mm):1030×590×1425；

★2.箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；

3.报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；

4.采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀；

5.环保无氟制冷剂；

6.采用进口DANFOSS压缩机和EBM冷凝风机；

7.透明玻璃门双开门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品；

8.多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

9.宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）；

★10.售后服务：本地有售后网点,并提供售后网点名称、地址、电话、联系人；

★11.银灰色或银白色，带脚轮，功率小于1000w；

★12.通过ISO13485，ISO9001,ISO14001认证、28001认证。

